# 사용 설명서(IPI-2000 SERIES)

- 1. 개요

- 본 Series는 고성능 A/D Converter와 Micro-Processor를 채택하여 멀티입력, 전송출력, 통신, 경보 기능 등을 내장한 정밀 계측기이므로 주요기능을 사용하시기 전에 반드시 설명서를 숙지하여 주십시오

- 2. 표준사양

- 2.1 입력: 사용자 선택 형 멀티 입력

| - 그룹 | - 종류 | - 입력범위 | - 표시범위 | - 기호 | - 파라미터 설정 - PM2→→InsL→→mA→→ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - TC | - B (PR30%) | - - | - 0 ~ 1800 ℃ | - Tc-B | - Tc-b →→ |
|  | - R (PR13%) | - - | - 0 ~ 1750 ℃ | - Tc-R | - Tc-r →→ |
|  | - S (PR10%) | - - | - 0 ~ 1750 ℃ | - Tc-S | - Tc-s →→ |
|  | - K (CA) | - - | - -200 ~ 1350℃ | - Tc-K | - Tc-k →→ |
|  | - E (CRC) | - - | - -200 ~ 800 ℃ | - Tc-E | - Tc-e →→ |
|  | - J (IC) | - - | - -200 ~ 800 ℃ | - Tc-J | - Tc-j →→ |
|  | - T (CC) | - - | - -200 ~ 400 ℃ | - Tc-T | - Tc-t →→ |
|  | - N | - - | - 0 ~ 1350 ℃ | - Tc-N | - Tc-n →→ |
| - RTD | - DIN PT100Ω | - - | - -200 ~600 ℃ | - DPT1 | - Dpt1 →→ |
|  | - DIN PT(0.1) | - - | - -199.9 ~ 600.0 ℃ | - DPT2 | - Dpt2 →→ |
|  | - JIS PT100Ω | - - | - -200 ~ 600 ℃ | - JPT | - Jpt →→ |
| - DC | - mV | - ±50.0 | - -1999 ~ 9999 | - MV | - Mv →→ |
|  | - V | - ±5.0 | - -1999 ~ 9999 | - V | - V →→ |
|  | - mA | - ±20.0 | - -1999 ~ 9999 | - MA | - mA →→ |

- *mA 입력은 외부에 250Ω/±0.05%/25ppm 저항을 연결.

- 2.2 정도: 제어±0.2%, 전송출력±0.25% (Full Scale)

- 2.3 측정 및 표시 주기: 200ms(TC, RTD)

- 100ms(mV, V, mA)

- 2.4 입력저항: Volt - 400KΩ mA - 250Ω, 그 외 1MΩ

- 2.5 신호원 저항: PT - 30Ω/Line, 그 외 300Ω 이하

- 2.6 C.M.R.R: 140dB 이상, N.M.R.R: 50dB 이상

- 2.7 경보: 2 / 4채널 (선택사양)

- 접점용량: AC 250V/5A, DC30V/5A

- 접점 : 1b(N.O)

- 2.8 통신: - RS232, RS422, RS485 (선택사양)

- - 종단저항 내장(내부 스위치 설정)

- 2.9 전송출력: DC4-20mA / 600Ω (MAX) (선택사양)

- 입, 출력이 절연되어 있습니다.

- 2.10 사용환경: 동작환경: -5C ~ 60C / 10% ~ 90%

- 보존환경: -20C ~ 70C / 5% ~ 95%

- 2.11 소비전력: 3.5W

- 2.12 전원전압: AC85V ~ 264V

- 2.13 절연저항:

- FG/INPUT,FG/PW,PW/IN(100MΩ이상/500VDC)

- 2.14 무게: 약 350g

- 2.15 크기(mm): 96(W)48(H)100(D)

- 2.16 취부 방법: Panel 취부

- 3. 제품의 설정

- 3.1 전면 부 상태

- Key :

- 모든 설정요소, 메뉴 조작의 시작용 버튼입니다.

Key :

WDT-032-R1

- 선택 메뉴를 검색, 데이터의 값을 설정하는 버튼입니다.

- Key :

- 설정 데이터의 저장, 상위 메뉴로 이동하는 버튼입니다.

- AL1 AL2 AL3 AL4 : 경보 발생 시 LED 점멸, 또는 소등합니다.

- COM : 통신 송신동작 중 점멸합니다.

- A0 : 전송출력 시 점멸합니다.

- ℃ : 단위가 온도일 때 점등합니다.

- ｏ: 기타 단위인 경우 점등합니다.

- 3.2 메뉴의 종류 및 개요

- 3.2.1 기본적인 설정 요소

| - 요소 | - 내용 |
| --- | --- |
| - PM-2 | - 설정 요소 2 – 시스템 주요 기능 설정 |
| - PM-5 | - 설정 요소 5 – 경보 기능 설정 (선택사양) |
| - PM-6 | - 설정 요소 6 – 통신 기능 설정 (선택사양) |
| - PM-8 | - 설정 요소 8 – 전송출력 기능 설정 (선택사양) |

- 3.2.2 기본적인 설정 요소의 설명

| - 요소 | - 설정 메뉴 | - 내용 | - 비고 | - 파라미터 설정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PM-2 | - INSL | - 입력 종류 설정 | - 표2.1참조 | - PM2→→InsL→→ |
|  | - UNIT | - 표시 단위 설정 | - - |  |
|  | - RD.P | - 입력 소수점 설정 | - DDDD - DDD.D - DD.DD - D.DDD | - RD.P→→설정→ : 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ RD.P→→ RG-H |
|  | - RG-H | - 입력 상한 설정 | - 예)4~20㎃인경우 - 20으로 설정한다. - ±DDDD | - RG-H→→설정 →: 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ RG-H →→ RG-L |
|  | - RG-L | - 입력 하한 설정 | - 예)4~20㎃인경우 - 4로 설정한다. - ±DDDD | - RG-L→→설정 →: 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ RG-L →→ D.P |
|  | - D.P | - 표시 소수점 설정 | - - | - D.P→→ SC-H |
|  | - SC-H | - 표시 상한 설정 | - 예)4~20㎃인경우20㎃에서 100을 표시하고자 한다면 100으로 설정한다 - ±DDDD | - SC-H→→설정 →: 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ SC-H →→ SC-L |
|  | - SC-L | - 표시 하한 설정 | - 예)4~20㎃인경우4㎃에서 50을 표시하고자 한다면 20으로 설정한다 - ±DDDD | - SC-L→→설정 →: 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ SC-L →→ SADJ |
|  | - SADJ | - 센서 보정 값 설정 | - Off set값의 보정등에 사용한다 - ±DDDD | - SADJ→→설정 →: 좌우이동 - :숫자이동 - 설정완료→→ SADJ →→ HOLD |
|  | - HOLD | - 입력 Hold 기능설정 | - 3가지 모드가 있다 - 1) NOP : Hold off - 2) LO-H :Low hold - 3) HI-H : High hold | - HOLD→→noP →→LO-H→→HI-H→설정완료→→ HOLD →→ HD-R |
|  | - HD-R | - Hold 값 소거 기능 | - 2가지 모드가 있다 - 1) NOP : off - 2) RST : Hold reset | - HD-R→→noP →→RST→→ HD-R →→ FUNC |
|  | - FUNC | - 입력 특수 기능 설정 | - 3가지 모드가 있다 - 1) LIN : Linear - 2) SQR :Square - 3) ROT : Root | - FUNC→→LIN →→SQR→→ROT→→ FUNC →→ FILT |
|  | - FILT | - 디지털 필터를 설정 | - 4가지 모드가 있다 - 1) NOP : off - 2) FR-1 : 디지털필터1 - 3) FR-2 : 디지털필터2 - 4) MEAN : 평균필터 | - FILT→→FR-1→→FR-2→→noP→→MEAN→→ FILT |
| - PM-5 | - AL-F | - 경보 기능 설정 | - 경보 상/하한 설정 - 1) 상한 : PV-H - 2) 하한 : PV-L - ALF1~ALF4 | - PM5→→ALF1→→PV-H→→PV-L - PM5→→ALF1→→ db-1 |
|  | - ALDB | - 경보 히스테리시스 | - +DDDD | - db-1→→설정→→ db-1 →→ AL-1 |
|  | - AL-1 | - 경보 설정 값 | - AL-1~AL-4까지 설정 - ±DDDD | - AL-1→→설정→→ AL-1 →→ALF2~~~~~~~ALF4 |
| - PM-6 | - BPS | - 통신속도 설정 | - 480 : 4800Bps - 960 : 9600Bps - 1920 : 19200Bps - 3840 : 38400Bps - 5760 : 57600Bps | - PM6→→BPS→→통신속도→→ BPS |
|  | - ID | - 통신 Address 설정 | - RS-323C : 1로 고정 - RS-485/422 : 1~127 - DDD | - PM6→→BPS→→ID→→설정→→ ID |
| - PM-8 | - AO-H | - 아나로그출력 상한 설정 값 | - ±DDDD | - PM8→→A0-H→→설정→→ A0-H |
|  | - AO-L | - 아나로그출력 하한 설정 값 | - ±DDDD | - PM8→→AO-H→→AO-L→→설정→→ AO-L |

- *D는 정수, – 는 검색 설정을 의미합니다.

- 3.2.3 공장 출하 시 각 요소의 설정 값

| - 요소 | - 설정 메뉴 | - 내용 | - 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| - PM-2 | - INSL | - Tc-K |  |
|  | - UNIT | - °c |  |
|  | - RD.P |  |  |
|  | - RG-H |  |  |
|  | - RG-L |  |  |
|  | - D.P | - - |  |
|  | - Sc-H | - 1350 |  |
|  | - Sc-L | - -200 |  |
|  | - SADJ | - 0 |  |
|  | - HOLD | - NOP |  |
|  | - HD-R | - NOP |  |
|  | - FUNc | - - |  |
|  | - VIEW | - SV |  |
|  | - FILT | - FR-2 |  |
| - PM-5 | - AL-F | - PV-H |  |
|  | - ALDB | - 1 |  |
|  | - AL-1 | - +9999 |  |
| - PM-6 | - BPS | - 1920 | - 19200 |
|  | - ID | - 1 |  |
| - PM-8 | - AO-H | - 1350 |  |
|  | - AO-L | - -200 |  |

- 는 입력 종류에 따라 선택, 표시되는 메뉴입니다.

- 3.3 메뉴의 설정

- 각 설정요소는 독립적으로 구성되어 있습니다. 사용하려는 기능이 어느 요소에 포함되어 있는지 확인 후 설정

- 하여 주십시오.

- 3.3.1 각 요소 및 메뉴의 설정 방법

- 3.3.1.1 모든 요소의 시작은 Key로 시작합니다.

- 3.3.1.2 각 요소 및 메뉴는 선택 내용에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

- 3.3.1.3 각 요소는 Key를 이용하여 선택합니다.

- 3.3.1.4 선택된 요소에서 각 메뉴는 Key를 이용

- 하여 설정 메뉴를 선택합니다.

- 3.3.1.5 설정 값을 선택 후 Key를 누르면 데이터는

- 저장되며 화면은 이전 상태로 돌아가며 동시에 새로운

- 설정 값에 따라 동작을 시작합니다.

- 3.3.1.6 각 요소 및 메뉴 설정 중 10초 이상 Key조작

- 이 없는 경우에는 자동으로 통상 동작모드로 전환

- 됩니다.

- 3.3.1.7 문자 설정 표

| - A | - B | - C | - D | - E | - F | - G | - H | - I | - J | - K | - L | - M | - N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A | - B | - c | - D | - E | - F | - G | - H | - I | - J | - K | - L | - M | - N |
| - O | - P | - Q | - R | - S | - T | - U | - V | - W | - X | - Y | - Z | - 0 | - 1 |
| - O | - P | - Q | - R | - S | - T | - U | - V | - W | - X | - Y | - Z | - 0 | - 1 |
| - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - - | - = | - . |  |  |
| - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 0 | - - | - = | - . |  |  |

- 3.3.2 설정요소2 ( PM-2 )

- 제품의 기능 중 Range, Scale, Sensor Adjust등 핵심

- 기능을 조작하는 주요 설정 메뉴로 구성되어 있습니다.

- 입력 종류에 따라 특정 메뉴는 표시되지 않습니다.

- 설정 시 각 기능에 대하여 숙지하여 주십시오.

- 단위(℃/℉) 설정 시 모든 요소/메뉴는 초기화 됩니다

- 3.3.2.1설정 범위

| - 메뉴 | - 구분 | - 설정 범위 |
| --- | --- | --- |
| - INSL | - - | - 선택사양 |
| - UNIT | - TC,RTD | - C(c), F(F) |
| - RD.P | - mV,V,mA | - DDDD, DDD>D, DD>DD, D>DDD |
| - D.P |  |  |
| - RG-H |  | - mV=50, V=5, mA=20 |
| - RG-L |  |  |
| - Sc-H | - 공통 | - mV,V,mA - (-1999~9999,-1.999~999.9) - TC,RTD 고정 Scale |
| - Sc-L |  |  |
| - SADJ |  | - -1999 ~ 9999,-1.999 ~ 9.999 |
| - HOLD |  | - Hold Off(NOP), - High Hold(LO-H) - Low Hold(HI-H) |
| - HD-R |  | - Off(NOP) - Hold Reset (RST -> NOP) |
| - FUNC | - mV,V,mA | - Linear (LIN), - Square(SQR), - Root(ROT) |
| - VIEW | - 공통 | - Hold(HOLD), - AO(AO), - ID(ID), - SV(SV) |
| - FILT |  | - Off(NOP) - 평균필터(MEAN) - 디지털필터1(FR-1) - 디지털필터2(FR-2) |

- 3.3.2.2메뉴의 구조 및 설정

- 3.3.3 설정 요소5 ( PM-5 )

- 경보기능과 관련된 메뉴로 구성되어 있으며 이 요소는

- 선택사양 이므로 2채널/4채널 단위로 구성됩니다.

- 경보의 소수점은 설정요소2의 표시소수점 (D.P)에

- 따라 표시됩니다.

- 또한 각 채널은 2개의 동작 모드를 개별적으로 설정

- 할 수 있습니다.

- 3.3.3.1 설정 범위

| - 메뉴 | - 구분 | - 설정 범위 |
| --- | --- | --- |
| - AL-F | - 공통 | - 측정값 상/하한 경보(PV-H / PV-L) - * 설정변경 시 각 메뉴는 초기화 됩니다 |
| - ALDB |  | - 0 – 9999 |
| - AL-1 |  | - 상/하한 경보 (–1999 ~ 9999) |

- 3.3.3.2 메뉴의 구조

- 3.3.4 설정요소6 ( PM-6 )

- 제품의 통신기능에 필요한 메뉴로 구성되어 있으며

- 선택 사양입니다.(결선 방법은 다자 결선도 참조)

- 3.3.4.1 RS232 선택 시 ID는 1로 고정되며 변경할 수

- 없습니다. 자세한 사항은 통신설명서를 참조하여

- 주십시오.

- 3.3.4.2 최대 접속 수는 32개 입니다(RS422/485)

- 3.3.4.3 설정 범위

| - 메뉴 | - 구분 | - 설정 범위 |
| --- | --- | --- |
| - BPS | - 공통 | - 4800(480) - 9600(960) - 19200(1920) - 38400(3840) - 57600(5760) |
| - ID |  | - 1 ~ 127 |

- 3.3.4.4 메뉴의 구조

- 3.3.5설정 요소8 ( PM-8 )

- 전송 출력기능 설정 시 사용하는 메뉴이며 선택사양

- 입니다.

- 3.3.5.1 설정요소 2의 표시상,하한 값 변경 시 자동으로 전송 표시 상,하한 값이 재 설정 됩니다

- (Scale High/Low -> AO Scale High/Low)

- 3.3.5.2 설정 범위

| - 메뉴 | - 구분 | - 설정 범위 |
| --- | --- | --- |
| - AO-H | - 공통 | - 전송출력 상한 값 |
| - AO-L |  | - 전송출력 하한 값 |

- 3.3.5.3 메뉴의 구조

- 4. 제품의 주요 기능

- 4.1 입력 기능(PM-2 -> INSL)

- 이 제품은 출하시의 입력이 선택사양에 따라 입력이

- 그룹 범위 내에서 고정됩니다(설정불가)

- 4.2 표시 범위 설정: Scale (PM-2 -> INSL: MV, V, MA)

INSL: MA

RG-L: $0

RG-H: 2)0

Sc-L: )0

Sc-H: 10)0

- 4.2.1 Scale의 설정 시 현재 설정된 Range값과 자동

- 으로 연산하여 측정값이 표시됩니다

- 4.2.2 TC/RTD 입력의 경우 고정된 Scale범위 내에서

- 설정이 가능합니다.

- 4.2.3 Scale값 변경 시 Over/Under 표시 값은 자동

- 으로 연산되어 재 설정됩니다.

- 4.2.4 Scale값 변경 시 설정요소5(PM-5), 8(PM-8)의

- 모든 메뉴가 초기화 됩니다.

- 4.3 단위 설정: (PM-2 -> UNIT)

- 4.3.1 c또는 F로 설정이 가능합니다.

- 4.3.2 단위를 변경 시 설정요소2(PM-2), 5(PM-5),

- 8(PM-8)의 모든 메뉴가 초기화 됩니다.

- 시스템은 재설정된 초기값으로 동작합니다.

- 4.4 소수점 설정: (PM-2 -> RD.P, D.P)

- 4.4.1 설정 또는 표시되는 값의 소수점 위치를 설정

- 하는 기능입니다.

- 4.4.2 설정 범위

| - 메뉴 | - 입력 | - 설정 범위 |
| --- | --- | --- |
| - RD.P - D.P | - MV - V - MA | - D>DDD, DD>DD, DDD>D, DDDD |

- 4.4.3 표시 값이 4자리 수를 넘는 경우 자동으로 소수

- 점이 오른쪽으로 한자리씩 이동합니다.

- (자동 소수점 이동 기능 내장)

- 4.5 입력 범위 설정:

- Range (PM-2 -> INSL: MV, V, MA -> RG-H, RG-L)

- 이 기능은 입력의 설정 범위를 의미하며 Scale값과

- 자동으로 연산됩니다.

INSL: MV

RG-L: -2)0

RG-H: +2)0

Sc-L: )0

Sc-H: 10)0

- 4.6 센서 보정: (PM-2 -> SADJ)

- 장시간 Sensor를 사용 시 여러 문제로 인하여 오차가 발생하는 경우 측정 값에 대한 보정 값을 가감산 하여

- 측정값을 산출합니다.

측정 값 : 250C

결과 값 : 245C

보정 값 : -5C

- 4.7 측정값 홀드: (PM-2 -> HOLD)

- 이 기능이 동작 중 전원이 Off되어도 저장된 값은

- 보존 되며 전원 On시 자동으로 홀드 값이 표시됩니다.

- 4.7.1 최고 값 홀드: (PM-2 -> HOLD -> HI-H)

- 현재의 측정 값이 이전 측정 값보다 큰 경우 항상 최고

- 값을 저장합니다.(저장 = 이전 값 < 새로운 값)

- 4.7.2 최저 값 홀드: (PM-2 -> HOLD -> LO-H)

- 현재의 측정 값이 이전 측정 값보다 작은 경우 항상

- 최저 값을 저장합니다.(저장 = 이전 값 > 새로운 값)

- 4.7.3 홀드 값 소거: (PM-2 -> HOLD -> HD-R)

- 최고,최저 값 홀드기능을 사용 중 홀드 값을 소거 하기

- 위한 기능 작동 시 저장된 Hold값은 소거되며 현재의

- 측정값을 기준으로 홀드 동작을 시작합니다.

- 저장된 값을 소거 할 때 해당 메뉴의(PM-2 -> HOLD ->

- HD-R -> RST) 설정하면 소거기능 동작 후 NOP으로

- 자동 전환됩니다.

- 4.7.4 홀드 값을 표시하려면(PM-2 -> VIEW -> HOLD)로

- 설정하여 주십시오.

- 4.8 입력 특수함수: (PM-2 -> FUNc -> LIN, SQR, ROT)

- 4.8.1 Linear (LIN) : Y=ax+b

- 직선성에 입력에 대하여 연산 후 출력합니다.

- 4.8.2 Square (SQR) : Y=X2

- 센서의 특성이 x인 경우 제곱을 하여 출력합니다.

- 지시 값

- =((입력 값-최소Scale)2/(최대Scale-최소Scale))+최소Scale

- 4.8.3 Root (ROT): Y=x 만일 x  0 이라면

- 지시 값(Y)

- =(입력값−최소Scale )×(최대Scale−최소Scale )+최소Scale

- 만일 x  0 이라면 지시 값(Y)=0

- 4.9 통신 기능: (PM-6 -> BPS, ID)

- RS232/422/485 통신기능을 장착하여 Computer와의

- 원격제어가 가능합니다.

- (자세한 내용은 통신 설명서 참조, 선택사양)

- 4.9.1 RS485/422 기능의 경우 내부에 종단저항이(120)

- 내장되어 쉽게 사용할 수 있습니다.(단자 결선도 참조)

- 4.9.2 통신 기본 설정:

- 데이터8, 패리티 없음, 스톱비트1

- 4.9.3 통신 속도 : 3.3.4.3 참조

- 4.10경보 기능: (PM-5)

- 4.10.1 경보 작동 시 해당 채널의 LED가 일정주기로

- 점멸합니다.

- 4.10.2 경보채널: 선택에 따라 2/4채널로 구분됩니다.

- 2채널(AL-1, AL-2)

- 4채널(AL-1, AL-2, AL-3, AL-4)

- 4.10.3 경보의 종류: PV-H PV-L

- 4.10.3.1측정 값 상한 경보: (PM-5 -> ALF1 -> PV-H)

- 측정 값이 경보 값보다 큰 경우 경보 발생

- (AL-1 = 800, DB-1 = 2)

- 4.10.3.2측정 값 하한 경보: (PM-5 -> ALF2 -> PV-L)

- 측정 값이 경보 값보다 작은 경우 경보 발생

- (AL-2 = 800, DB-2 = 2)

- 4.10.4 경보 히스테리시스: (PM-5 -> DB-1)

- 경보 설정 값이 측정 값에 근사한 경우 경보 동작에

- 의한 불안정한 On/Off동작을 방지 하기 위한 시스템

- 의 보호 기능입니다.

- 4.11 특수 표시: (PM-2 -> VIEW ->

- NOP, HOLD, AO, AL1, AL2, AL3, AL4, ID,)

- 보조 창에 원하는 요소의 메뉴 설정 값을 표시하여

- 동작 중 에도 중요 설정 값을 표시 할 수 있습니다.

- 4.12 전송 출력 값 표시: (PM-2 -> VIEW -> AO)

- 4.12.1 현재 출력되는 전송 출력의 값을 표시합니다.

- 4,12,2 표시 범위는4.00 – 20.00mA 이며 표시 정도는

- ±0.25%(Full Scale) 입니다.

- 4.13자기 진단:

- 본 제품은 정밀 계기로써 자기진단 기능을 내장하고

- 있습니다. 따라서 사용 중 발생할 수 있는 진단 표시

- 형태에 따라 아래와 같이 조치하십시오.

- 4.13.1 표시 상한 값 :

- 측정 값((Scale High-Scale Low)0.1)

- 4.13.2 표시 하한 값

- 측정 값((Scale High-Scale Low)0.1)

- 4.13.3 자기진단 표시

| - 표시 | - 내용 | - 조치 |
| --- | --- | --- |
| - OP-E | - 각 메뉴의 설정 시 설정 범위를 초과한 경우 발생 | - 재 설정 |
| - H | - *측정 값이 표시상한 값을 초과하는 경우 발생 - *입력 센서가 단선된 경우 - (TC, RTD, mV에 한함) | - 점검 |
| - L | - *측정 값이 표시하한 값을 초과하는 경우 발생 - *입력 센서가 단선된 경우 - (V, mA입력 중 입력범위에 따라 발생함) | - 점검 |
| - EM-E | - 내부 회로 불량 | - A/S 요청 |
| - AT-E | - 자동 튜닝 시간 초과 | - 재 설정 |

- 4.14데이터의 초기화

- 사용 중 각 설정요소의 모든 메뉴 값을 특정한 경우에

- 공장 출하시의 상태로 초기화 할 수 있습니다.

- 4.14.1 전원을 꺼주십시오.

- 4.14.2 Key를 동시에 누른 상태에서 전원을

- 켜고 정상 동작 시까지 이 상태를 5초 이상 유지

- 합니다.

- 4.14.3 시스템의 정상 동작에 필요한 메뉴의 값을

- 재설정 하여 주십시오

- 5. 단자 결선도

- 6. 외형 및 취부 방법

- 6.1 외형치수

- 6.2 패널 가공 치수